# Robustez a movimento e a tom de pele na estimativa de frequencia cardiaca por camera

Fabricio Junio Almeida Dias

# Projeto de pesquisa

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Título | Robustez a movimento e a tom de pele na estimativa de frequência cardíaca por câmera: um estudo comparativo de métodos cromáticos |
| Modalidade | Iniciação científica voluntária, fluxo contínuo |
| Aluno | Fabrício Júnio Almeida Dias |
| Curso | Ciência da Computação, UNISAGRADO, Bauru |
| Orientador | a preencher |
| Unidade | a preencher |
| Duração | 12 meses |
| Área | Ciência da Computação. Visão computacional e processamento de sinais |

## 1. Introdução

A frequência cardíaca é o sinal vital mais medido na prática clínica, e sua aferição convencional exige contato: eletrodo, braçadeira ou oxímetro de dedo. Há duas décadas existe uma alternativa sem contato, baseada num efeito óptico simples: a cada batimento, o volume de sangue nos capilares da pele aumenta, e a hemoglobina absorve mais luz. A pele, portanto, muda de cor no ritmo do coração. A variação é pequena, entre 0,1% e 1% da intensidade refletida (Verkruysse et al., 2008), mas é suficiente para ser recuperada de um vídeo comum pela média espacial sobre milhares de pixels.

A técnica se chama fotopletismografia remota, abreviada como rPPG. Suas aplicações vão de triagem em telemedicina a monitoramento de motorista e de recém-nascido, casos em que o contato é inviável ou indesejado.

O problema é que o desempenho relatado em laboratório não se sustenta fora dele, e por dois motivos bem documentados e ainda abertos.

Movimento. Os métodos cromáticos clássicos foram formulados supondo a cabeça aproximadamente parada. Mexer a cabeça muda o ângulo entre a pele e a fonte de luz, o que altera a reflexão; e desloca a região medida, o que troca o conjunto de pixels promediados. As duas coisas produzem variações de uma a duas ordens de grandeza maiores que o pulso, e parte delas cai dentro da faixa de frequência cardíaca, onde filtrar não resolve. Nos conjuntos públicos, o erro absoluto médio salta de cerca de 0,9 bpm em cenário estático para 2,8 a 4,8 bpm com movimento (Zhao et al., 2024), e chega a 9,6 a 11,8 bpm em cenário de direção veicular (MS-rPPG, 2026).

Tom de pele. A melanina absorve luz na mesma região do espectro em que a hemoglobina produz o sinal útil. Pele mais pigmentada devolve menos sinal, e o método degrada. O agravante é metodológico: os dois conjuntos de dados mais usados na área, UBFC-rPPG e PURE, foram coletados quase inteiramente com participantes de fototipos 2 e 3 na escala de Fitzpatrick. Ou seja, a literatura mediu sobretudo pele clara e reporta uma média que não se aplica igualmente a todos. O conjunto MMPD (Tang et al., 2023) foi construído justamente para cobrir fototipos 3 a 6 e tornar essa comparação possível.

Este projeto ataca as duas questões com o mesmo instrumento: um sistema de rPPG já implementado e validado, com quatro algoritmos clássicos, que será submetido a um protocolo de avaliação controlado em movimento e em tom de pele.

### 1.1 Objetivo geral

Quantificar como o movimento do participante, o movimento da câmera e o tom de pele degradam a estimativa de frequência cardíaca por câmera, e avaliar se correções de baixo custo computacional recuperam parte dessa perda.

### 1.2 Objetivos específicos

Construir um gerador de cenário sintético que reproduza os quatro mecanismos

físicos pelos quais o movimento corrompe o sinal, com frequência verdadeira conhecida, permitindo medir erro com exatidão.

Medir a degradação dos quatro métodos (GREEN, CHROM, POS e ICA) em função da

amplitude e da banda de frequência do movimento.

Medir a degradação em função do tom de pele, e relatar o resultado **por

fototipo**, nunca só pela média.

Reproduzir a avaliação em dados públicos (UBFC-rPPG, PURE e MMPD), para

situar os resultados em relação à literatura.

Implementar e avaliar correções candidatas: rectificação por referência de

fundo, estabilização da região de interesse, rejeição de janela por índice de qualidade e abstenção com cobertura declarada.

Coletar um conjunto local pequeno, com oxímetro como referência e aprovação

de comitê de ética, cobrindo fototipos variados e condições de movimento controladas.

Avaliar a viabilidade da medição a partir de vídeo comprimido de

videochamada, cenário de aplicação prática e ainda pouco medido.

### 1.3 Hipóteses

H1. A degradação por movimento não é causada principalmente pelo

deslocamento da região de interesse, que o rastreamento compensa, mas pela variação da componente especular da reflexão, que tem a cromaticidade do iluminante e por isso viola a hipótese de tom de pele fixo em que CHROM e POS se apoiam.

H2. A rectificação por referência de fundo, eficaz contra variação global

de iluminação, perde eficácia quando a câmera se move, porque o trecho de fundo usado como referência deixa de ser o mesmo trecho ao longo do tempo.

H3. A perda por tom de pele é majoritariamente perda de relação

sinal-ruído, e não viés sistemático. Se isso se confirmar, uma janela de análise mais longa recupera parte da perda; se o viés existir, não recupera.

H4. Abstenção com limiar calibrado por índice de qualidade melhora o erro

entre as janelas aceitas mais do que qualquer das correções de sinal, ao custo de cobertura.

### 1.4 Contribuição esperada

Um estudo comparativo reprodutível, com código aberto e protocolo publicado, que relate desempenho estratificado por movimento e por fototipo em vez de uma média única. A contribuição não é um algoritmo novo: é medição honesta de algoritmos conhecidos nas condições em que eles costumam ser usados e raramente são avaliados.

### 1.5 Justificativa

Três razões.

Científica. A estratificação por fototipo é reconhecida como lacuna da área, e os conjuntos que a permitem são recentes. Há espaço para contribuição metodológica sem necessidade de modelo novo nem de infraestrutura caraffa.

Técnica. O ponto de partida não é do zero. Existe um sistema completo, testado e funcionando, descrito na seção de resultados preliminares. A IC começa com a ferramenta pronta, o que é incomum e reduz muito o risco de o projeto não terminar.

De formação. O projeto cruza visão computacional, processamento de sinais, estatística aplicada e aprendizado de máquina, que é exatamente a formação que pretendo aprofundar no mestrado.

## 2. Referencial teórico

### 2.1 O princípio físico

A luz que chega à câmera a partir da pele tem duas componentes, separadas pelo modelo de reflexão dicromática (Shafer, 1985):

a difusa, que penetra o tecido, interage com o sangue e volta com a cor da

pele modulada pelo volume sanguíneo. É ela que carrega o pulso;

a especular, que reflete na superfície sem penetrar, e volta com a cor da

luz, não da pele. Não carrega pulso nenhum, e é pura interferência.

Somam-se a isso a variação de iluminação do ambiente e o ruído do sensor. O problema do rPPG é recuperar a modulação difusa de dentro dessa soma.

### 2.2 Os métodos e o que cada um supõe

| Método | Ideia | Hipótese que pode falhar | Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| GREEN | usa só o canal verde, onde a hemoglobina mais absorve | que toda variação do verde é pulso | Verkruysse et al., 2008 |
| CHROM | combina duas projeções cromáticas para cancelar a reflexão especular | que o tom de pele é o padronizado assumido | de Haan e Jeanne, 2013 |
| POS | projeta num plano ortogonal à direção do tom de pele | a mesma, de forma explícita na construção do plano | Wang et al., 2017 |
| ICA | separação cega de fontes nos três canais | que a componente de espectro mais limpo é o pulso | Poh et al., 2010 |

A coluna do meio é o eixo do projeto. GREEN falha quando a iluminação oscila dentro da banda cardíaca, porque não tem como distinguir "chegou mais sangue" de "chegou mais luz". CHROM e POS resolvem isso porque o sangue muda a cor e a iluminação muda os três canais na mesma proporção. Mas os dois compram essa robustez assumindo uma cromaticidade de pele fixa, e é essa hipótese que movimento e pigmentação atacam. ICA não assume tom de pele, e em troca herda a ambiguidade da separação cega: uma interferência senoidal forte tem espectro mais limpo que um pulso real, e o método escolhe a interferência.

### 2.3 Métodos aprendidos

Desde 2018 a área migrou para redes neurais treinadas ponta a ponta, e elas lideram as tabelas. São relevantes aqui como referência superior, não como objeto: DeepPhys, PhysNet, EfficientPhys e, mais recentemente, arquiteturas com atenção periódica e modelos de espaço de estados. Métodos não supervisionados recentes alcançam 0,66 a 0,77 bpm de erro absoluto médio em UBFC-rPPG e PURE (PRISM, 2026).

A decisão metodológica deste projeto é começar pelos clássicos, por três motivos: rodam em CPU e em tempo real, são interpretáveis o suficiente para que a causa de uma falha seja identificável, e servem de linha de base obrigatória. Um método aprendido entra na etapa 5 como comparação, não como ponto de partida.

### 2.4 Números de referência da literatura

Valores de erro absoluto médio em batimentos por minuto, para situar o que é um resultado bom:

| Condição | Método | Erro (bpm) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| UBFC-rPPG, estático | CHROM | 5,77 | rPPG-Toolbox, 2023 |
| UBFC-rPPG, estático | POS | 3,67 | rPPG-Toolbox, 2023 |
| UBFC-rPPG, estático | não supervisionado recente | 0,66 | PRISM, 2026 |
| MMPD, estático | aprendido com atenção mascarada | 0,87 | MAR-rPPG, 2024 |
| MMPD, com movimento | aprendido com atenção mascarada | 2,83 | MAR-rPPG, 2024 |
| Direção veicular, movimento grande | modelo de espaço de estados | 9,60 | MS-rPPG, 2026 |

Esta tabela é o controle de honestidade do projeto. Qualquer resultado nosso abaixo de 1 bpm em dado real deve ser tratado como suspeita de erro de protocolo, não como sucesso.

### 2.5 Compressão de vídeo

Codec de videochamada aplica subamostragem de crominância e descarta variações temporais sutis em regiões homogêneas, porque elas não afetam a percepção. Essa é a descrição exata do sinal de rPPG. A literatura mede que a compressão H.264 degrada a relação sinal-ruído do rPPG, com impacto maior nos canais azul e vermelho e em resoluções baixas. É a razão pela qual o objetivo 7 é formulado como estudo de viabilidade, e não como funcionalidade assumida.

## 3. Método

### 3.1 Delineamento

Estudo experimental comparativo em três camadas, da mais controlada à menos:

Camada 1, sintética. Frequência verdadeira escolhida por nós, portanto erro mensurável com exatidão e sem referência externa. Permite varrer um parâmetro de cada vez, o que dado real não permite. É onde as hipóteses H1 e H2 são testadas, porque só aqui é possível ligar e desligar a componente especular isoladamente.

Camada 2, dados públicos. UBFC-rPPG, PURE e MMPD, com o protocolo de avaliação e as métricas que a área usa, para que o resultado seja comparável. MMPD é o que permite estratificar por fototipo e por atividade.

Camada 3, coleta local. Conjunto pequeno, com oxímetro de pulso como referência, protocolo de movimento controlado e recrutamento buscando variedade de fototipo. Depende de aprovação de comitê de ética.

A ordem é deliberada e é a mesma que uso nos meus outros trabalhos: o método é provado onde a resposta é conhecida antes de encostar no dado onde não é.

### 3.2 Modelo do artefato de movimento

O gerador sintético reproduz quatro mecanismos, separáveis e controláveis um a um:

sombreado difuso por pose, multiplicativo e igual nos três canais. É o

controle do experimento: CHROM e POS devem cancelá-lo por construção;

reflexo especular por pose, aditivo e com a cromaticidade do iluminante.

É o termo que H1 aponta como causa real da degradação;

desregistro da região de interesse, que surge do atraso intrínseco do

suavizador exponencial do rastreador;

movimento da câmera, que arrasta o fundo junto e por isso corrompe a

referência de iluminação, conforme H2.

Mais desfoque por movimento e resposta do controle automático de exposição, de segunda ordem mas presentes em câmera de notebook.

O movimento é gerado como ruído de banda larga, e não senoidal, com a faixa invadindo de propósito a banda cardíaca de 0,7 a 4 Hz. É essa sobreposição que impede o filtro passa-faixa de resolver o problema.

### 3.3 Métricas

erro absoluto médio e raiz do erro quadrático médio, em bpm;

correlação de Pearson entre estimado e referência;

acerto a ±3 bpm e a ±5 bpm, que é o critério prático;

relação sinal-ruído da banda, em dB, como índice de qualidade;

cobertura, isto é, a fração de janelas em que o sistema aceita responder.

A cobertura entra porque um medidor que recusa 70% das janelas e acerta nas demais não é comparável a um que responde sempre. Relatar erro sem cobertura seria comparar coisas diferentes.

### 3.4 Análise estatística

Comparação dos quatro métodos sobre os mesmos cenários pelo teste de Friedman, e, se houver diferença global, comparações pareadas por Wilcoxon com correção de Benjamini-Hochberg para controlar a taxa de falsas descobertas. Tamanho de efeito relatado junto com o valor-p, porque com muitos cenários tudo fica significativo e o valor-p para de informar.

Estratificação obrigatória por fototipo e por condição de movimento. A média agregada é relatada, mas nunca sozinha.

### 3.5 Local da pesquisa

As camadas 1 e 2 são inteiramente computacionais e rodam em equipamento próprio do aluno, sem envolver participantes.

A camada 3 ocorre em sala de laboratório da unidade do orientador, com porta fechada, sem circulação de terceiros durante a coleta, e com iluminação artificial controlável, que é requisito do protocolo porque uma das cinco condições é iluminação baixa. A sala específica é indicada pelo orientador na submissão.

Nenhuma coleta ocorre em ambiente externo, em domicílio ou de forma remota.

### 3.6 População estudada, na camada 3

Número de participantes: 30. Adultos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, sem exigência de condição clínica, recrutados por convite aberto na comunidade acadêmica.

Estratificação: 5 participantes por grupo de fototipo de Fitzpatrick, do I ao VI.

Justificativa do número. Não vem de cálculo de poder sobre efeito hipotético, e é melhor dizer por quê. O desfecho primário é a comparação de quatro métodos sobre os mesmos participantes e as mesmas condições, isto é, um delineamento pareado em blocos. O que determina o poder aqui é o número de blocos, e cada participante contribui com cinco condições, totalizando 150 blocos de comparação pareada. Para o teste de Friedman com quatro tratamentos, esse número de blocos detecta efeito de magnitude média com folga, e a literatura da área trabalha com conjuntos dessa escala: o MMPD, que é a referência direta deste projeto para estratificação por fototipo, tem 33 participantes. Adotar 30 mantém a comparabilidade e é factível de recrutar em três meses.

O desfecho secundário, a comparação entre fototipos, é o que tem poder limitado com 5 participantes por grupo, e isso está declarado como limitação em vez de maquiado. A camada sintética cobre essa pergunta com qualquer resolução desejada, porque lá o tom de pele é um parâmetro que se varre; a camada local serve para confirmar que o efeito observado no sintético aparece em pele de verdade, não para estimar sua magnitude com precisão.

Critérios de inclusão: idade igual ou superior a 18 anos; concordância com o termo de consentimento e com o termo de uso de imagem.

Critérios de exclusão: uso de maquiagem espessa na face, que altera a reflexão da pele; barba cobrindo as bochechas, por reduzir a área de pele mensurável; arritmia conhecida, porque a frequência instantânea deixa de ser bem definida e a referência do oxímetro perde sentido; uso de marca-passo; e qualquer desconforto manifestado com a filmagem, em qualquer momento.

Critério de descontinuidade: desistência do participante, a qualquer momento e sem necessidade de justificativa, com descarte imediato do material já coletado dele.

### 3.7 Riscos e benefícios

Riscos. Mínimos e não físicos. O procedimento é filmar o rosto por alguns minutos e usar um oxímetro de dedo, ambos não invasivos. O risco real é de privacidade, por se tratar de imagem de rosto e de dado de saúde, e está tratado na seção de ética.

Há um risco secundário que vale declarar: o participante pode interpretar a medição como informação clínica. O termo de consentimento afirma de forma explícita que o sistema não é dispositivo médico e que nenhum valor medido serve para diagnóstico.

Benefícios. Não há benefício direto ao participante. O benefício é coletivo: medição de desempenho estratificada por tom de pele em uma técnica que tem desempenho desigual documentado, o que é pré-requisito para que ela seja usada de forma justa.

### 3.8 Tratamento, guarda e descarte dos dados

Esta seção existe porque o material coletado é imagem de rosto combinada com dado de saúde, e as duas coisas juntas são dado pessoal sensível segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. O comitê vai olhar isto com atenção, e com razão.

O que é coletado. Vídeo do rosto, série de frequência cardíaca do oxímetro, fototipo autoclassificado, idade e sexo. Nada mais. Não há coleta de nome, documento, endereço, contato, histórico clínico ou qualquer identificador adicional.

Identificação. Cada participante recebe um código no formato P01 a P30 no momento da coleta. O nome aparece somente no termo de consentimento assinado, que é guardado em papel, separado do material de pesquisa, em armário com chave sob responsabilidade do orientador. Não existe, em lugar nenhum, arquivo que ligue nome a código. A desidentificação é, portanto, irreversível depois da coleta, e isso é deliberado.

Onde fica. Em disco de computador da unidade ou do aluno, com cifragem de volume, sem cópia em serviço de nuvem, sem envio por mensagem ou por e-mail e sem backup fora do dispositivo cifrado. Acesso restrito ao aluno e ao orientador.

Processamento. Todo o processamento é local. O sistema não faz requisição de rede em nenhum momento, e isso é propriedade verificada do software, não promessa: ele não tem dependência de rede no caminho de medição.

O que é publicado. Apenas resultados agregados e estatísticas. Nenhum quadro de vídeo, nenhuma imagem de participante e nenhum valor individual são publicados, e o conjunto de vídeos não é compartilhado nem disponibilizado como base pública. Se houver interesse futuro em publicar o conjunto, isso exige novo consentimento específico e novo parecer, e não está previsto aqui.

Prazo de guarda e descarte. O material de pesquisa é guardado por 5 anos contados do fim da pesquisa, prazo usual para fins de verificação de integridade científica, e destruído em seguida: apagamento seguro dos arquivos e fragmentação dos termos em papel. O participante pode pedir a destruição do material dele a qualquer momento antes disso, sem precisar justificar, e nesse caso a destruição é imediata.

Incidente. Em caso de perda ou acesso indevido ao material, o orientador comunica o comitê de ética e os participantes afetados.

### 3.9 Orçamento

| Item | Finalidade | Valor estimado | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxímetro de pulso de dedo | referência de frequência cardíaca | R$ 120,00 | aluno |
| Câmera | captura | já adquirida | aluno |
| Computador para processamento | análise | já disponível | aluno |
| Lâmpada regulável | condição de iluminação baixa | R$ 80,00 | aluno |
| Disco externo com cifragem | guarda do material | R$ 250,00 | aluno |
| Total |  | R$ 450,00 |  |

Não há solicitação de recurso à instituição nem a agência de fomento. Todos os itens são custeados pelo aluno. Os conjuntos de dados públicos são de acesso acadêmico gratuito, mediante termo de uso. O software usado é livre: Python, NumPy, SciPy e OpenCV.

Não há previsão de ressarcimento a participantes, porque não há despesa para eles: a coleta ocorre na própria unidade, em horário combinado, sem deslocamento específico. Também não há pagamento por participação, conforme a norma.

### 3.10 Resultados e divulgação

relatório final à UNESP, conforme exigência da modalidade;

apresentação no Congresso de Iniciação Científica da UNESP, que é condição do

certificado;

código e protocolo em repositório público, para reprodutibilidade;

submissão a evento ou periódico da área, a definir com o orientador conforme o

resultado.

Os participantes recebem, se quiserem, um resumo em linguagem simples dos resultados agregados do estudo. Nenhum resultado individual é devolvido como informação de saúde, justamente porque não é.

## 4. Viabilidade

| Recurso | Situação |
| --- | --- |
| Sistema de rPPG implementado | pronto, 2.005 testes automatizados |
| Gerador de cenário sintético | pronto, estendido com movimento neste projeto |
| Câmera | adquirida pelo aluno |
| Oxímetro de pulso como referência | a adquirir, custo baixo |
| Dados públicos | UBFC-rPPG, PURE e MMPD, acesso por solicitação acadêmica |
| Equipamento de processamento | próprio, roda em CPU |
| Aprovação ética | a submeter, 3 meses reservados no cronograma |

Não há dependência de recurso financeiro para as camadas 1 e 2, que juntas já respondem às quatro hipóteses. A camada 3 agrega validade externa e é a parte sujeita a prazo de comitê de ética.

## 5. Referências

Ver [09-referencias.md](09-referencias.md) para a lista completa com o número que cada trabalho reporta.

# Plano de trabalho e cronograma

Duração: 12 meses. Dedicação declarada: 12 horas semanais, que é o piso que a FAPESP exige de bolsista de IC e serve de referência razoável também na modalidade voluntária.

## O princípio que organiza o cronograma

Nada do que depende de aprovação ética está no caminho crítico dos primeiros meses. As camadas 1 e 2 do método, que juntas respondem às quatro hipóteses, usam dados sintéticos e dados públicos. Elas começam no mês 1 e terminam no mês

A coleta com pessoas entra no mês 7, já com parecer em mãos.

Isso tem uma consequência prática que vale dizer na conversa com o professor: se o comitê de ética atrasar, ou se a coleta local não acontecer, o projeto ainda tem resultado publicável. Projeto de IC que morre esperando parecer é comum, e esse desenho evita o problema.

## Cronograma

| Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Revisão bibliográfica sistemática | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 2. Gerador de cenário de movimento | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Experimento de movimento, camada sintética |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Experimento de tom de pele, camada sintética |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Submissão ao comitê de ética | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Obtenção e preparo dos dados públicos |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Reprodução do protocolo em UBFC, PURE e MMPD |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 8. Implementação e avaliação das correções |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 9. Relatório parcial |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Coleta local, após parecer aprovado |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
| 11. Análise estatística consolidada |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 12. Estudo de viabilidade em vídeo comprimido |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 13. Redação do artigo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| 14. Preparo e apresentação no CIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 15. Relatório final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

## Detalhamento por atividade

### 1. Revisão bibliográfica sistemática (meses 1 a 3, revisita no mês 10)

Levantamento nas bases IEEE Xplore, ACM, PubMed e arXiv, com os termos remote photoplethysmography, rPPG, motion robustness, skin tone, fairness. Extração padronizada: conjunto de dados usado, condição avaliada, métrica, número reportado. O produto é uma tabela comparável, não um texto corrido.

A revisita no mês 10 existe porque a área publica rápido e o artigo precisa citar o estado da arte na data da submissão, não na data em que começamos.

### 2. Gerador de cenário de movimento (meses 1 e 2)

Extensão do simulador já existente com os quatro mecanismos físicos descritos no projeto: sombreado difuso por pose, reflexo especular por pose, desregistro da região de interesse e movimento de câmera. Mais desfoque por movimento e resposta do controle automático de exposição.

Critério de aceitação. Com todos os parâmetros novos no padrão neutro, as séries geradas têm de sair idênticas às de antes, bit a bit. Um simulador que muda de resposta ao ganhar um recurso invalida toda medição anterior sem avisar.

Estado: já iniciada. O módulo existe e está documentado.

### 3. Experimento de movimento, camada sintética (meses 2 a 4)

Varredura fatorial: amplitude de movimento, banda de frequência do movimento, mecanismo ligado ou desligado, quatro algoritmos, várias sementes. O piso do acaso é a média de várias sementes, nunca um sorteio.

O experimento decisivo de H1 é ligar o sombreado difuso e o reflexo especular separadamente. Se a degradação vier sobretudo do especular, H1 se confirma e a conclusão é que o problema não é o rastreamento, é a hipótese de cromaticidade.

O experimento de H2 é comparar movimento de cabeça contra movimento de câmera com a rectificação por fundo ligada. Se a rectificação ajudar no primeiro e piorar no segundo, H2 se confirma.

### 4. Experimento de tom de pele, camada sintética (meses 3 e 4)

Varredura do tom de pele base cobrindo a escala de Fitzpatrick, com o restante dos parâmetros fixos. Resultado relatado por fototipo, com a média agregada apresentada depois e nunca sozinha.

O experimento de H3 separa perda de relação sinal-ruído de viés sistemático: se for só relação sinal-ruído, alongar a janela recupera parte; se houver viés, não recupera e o erro fica.

### 5. Submissão ao comitê de ética (meses 1 e 2)

Cadastro na Plataforma Brasil, preenchimento dos formulários, anexo do projeto e do TCLE, folha de rosto assinada. Submissão com a antecedência de 30 dias que a norma exige. Ver [Ética e Plataforma Brasil](06-etica-plataforma-brasil.md).

### 6. Obtenção e preparo dos dados públicos (meses 3 e 4)

UBFC-rPPG, PURE e MMPD exigem solicitação acadêmica, normalmente com termo de uso assinado pelo orientador. O prazo de resposta é incerto, e é por isso que o pedido entra no mês 3 e não no mês 6.

MMPD é o conjunto que torna o objetivo de tom de pele possível: 33 participantes, fototipos 3 a 6, quatro atividades e quatro condições de iluminação.

### 7. Reprodução do protocolo em dados públicos (meses 4 a 6)

Aplicação do mesmo pipeline aos três conjuntos, com as métricas da área. O objetivo primeiro é reproduzir os números publicados dos métodos clássicos, como controle de que nosso protocolo está correto. Só depois vêm os números novos.

Marco de validação. Se o nosso POS em UBFC-rPPG não cair próximo dos 3,67 bpm que a literatura reporta, o problema é nosso protocolo, e nada do que vem depois vale. Esse é o portão de qualidade do projeto.

### 8. Implementação e avaliação das correções (meses 5 a 8)

Quatro candidatas, avaliadas uma a uma e depois combinadas:

rectificação por referência de fundo (já implementada);

estabilização da região de interesse com rejeição de salto (já implementada,

a ser reavaliada sob movimento forte);

rejeição de janela por índice de qualidade;

abstenção com cobertura declarada, isto é, o sistema recusa responder quando

a qualidade não dá, e a taxa de recusa é relatada junto com o erro.

O experimento de H4 compara o ganho da abstenção contra o ganho das correções de sinal, com a cobertura declarada em cada ponto. A curva de erro contra cobertura é o produto desta etapa.

### 9. Relatório parcial (mês 5)

Conforme o calendário da unidade.

### 10. Coleta local (meses 7 a 9, após parecer aprovado)

Protocolo por participante, cerca de 15 minutos:

| Trecho | Duração | Condição |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 s | parado, iluminação de ambiente |
| 2 | 60 s | rotação lenta da cabeça |
| 3 | 60 s | falando |
| 4 | 60 s | parado, iluminação baixa |
| 5 | 60 s | câmera na mão, tremendo |

Referência simultânea por oxímetro de pulso de dedo. Fototipo de Fitzpatrick registrado por autoclassificação com a escala visual, que é o procedimento usado na literatura da área.

As cinco condições espelham as do MMPD de propósito, para que o nosso conjunto seja comparável com ele.

### 11. Análise estatística consolidada (meses 9 e 10)

Friedman sobre os quatro métodos, e se houver diferença global, Wilcoxon pareado com correção de Benjamini-Hochberg. Tamanho de efeito junto com o valor-p. Estratificação por fototipo e por condição.

### 12. Estudo de viabilidade em vídeo comprimido (meses 9 e 10)

Pipeline padronizado com FFmpeg, H.264, subamostragem 4:2:0, varrendo o fator de qualidade e a resolução. A pergunta é se a medição sobrevive ao que uma videochamada faz com a imagem, e a literatura sugere que a resposta é "mal". Relatar isso com número é mais útil que prometer que funciona.

### 13. Redação do artigo (meses 10 e 11)

### 14. Preparo e apresentação no CIC (meses 11 e 12)

Condição do certificado. Resumo, pôster ou apresentação oral conforme o formato do congresso no ano.

### 15. Relatório final (mês 12)

## Produtos entregáveis

| Produto | Mês |
| --- | --- |
| Gerador de cenário de movimento, com código aberto | 2 |
| Protocolo de avaliação publicado e reprodutível | 4 |
| Resultado estratificado por movimento | 4 |
| Resultado estratificado por fototipo | 4 |
| Relatório parcial | 5 |
| Curva de erro contra cobertura | 8 |
| Conjunto de dados local, se o CEP aprovar | 9 |
| Artigo submetido | 11 |
| Apresentação no CIC | 12 |
| Relatório final | 12 |

## Riscos do plano, e o que fazer

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Parecer do CEP atrasa | alta | camadas 1 e 2 não dependem dele e já dão resultado publicável |
| Conjunto público negado ou demorado | média | pedido no mês 3; camada sintética não depende de nenhum |
| Recrutamento insuficiente nos fototipos 5 e 6 | alta | é a própria lacuna que o projeto estuda; relatar o que foi coletado e declarar o limite, em vez de agregar e esconder |
| Nosso número não reproduz a literatura | média | é portão de qualidade no mês 6, antes de qualquer conclusão |
| Resultado das correções é negativo | média | resultado negativo é resultado, e está declarado como tal desde o projeto |

# Resultados preliminares

Este documento existe porque muda a natureza da proposta. Um projeto de IC normalmente começa com uma ideia e um cronograma. Aqui o instrumento já está construído, testado e medido, e o cronograma começa do experimento, não da implementação.

Todos os números abaixo saem de script versionado e são reproduzíveis com um comando. Nenhum é estimativa.

## 1. O que já está implementado

Sistema completo em Python, arquitetura em camadas, sem dependência de serviço externo e sem requisição de rede no caminho de medição.

| Camada | Conteúdo |
| --- | --- |
| Domínio | entidades, tipo Resultado e erros; não conhece OpenCV nem entrada e saída |
| Visão | detecção de rosto em cascata de Haar, rastreamento com rejeição de salto, âncora nos olhos, segmentação de pele, regiões de interesse, medida do fundo |
| Sinais | remoção de tendência por priores de suavidade, passa-faixa Butterworth, reamostragem uniforme, análise espectral com refino de pico, detecção de picos, rectificação por referência |
| rPPG | os quatro algoritmos, com a mesma interface |
| Pipeline | orquestração da janela deslizante até o número |
| Fontes | webcam, arquivo de vídeo, captura de tela e gerador sintético |
| Interface | linha de comando e janela gráfica com indicadores |

Os quatro algoritmos foram implementados do zero, a partir dos artigos originais, e não importados de biblioteca. Isso é relevante para o projeto porque o experimento de movimento precisa ligar e desligar partes internas de cada método, o que uma biblioteca fechada não permite.

## 2. Validação por simulação

A decisão metodológica que sustenta tudo: medir alguém de verdade não prova que o sistema está certo, porque não se sabe o valor correto sem uma referência ao lado. O gerador sintético escolhe a frequência, então o erro é mensurável com exatidão.

O simulador reproduz a física, não um desenho animado: pulso não senoidal montado com harmônicos, ganho por canal proporcional à absorção da hemoglobina, ruído por pixel independente, deriva e tremor de iluminação, e irregularidade de temporização da captura.

### 2.1 Resultado sobre 56 cenários, de 48 a 180 bpm

| Algoritmo | Erro médio (bpm) | RMSE (bpm) | Acerto a ±3 bpm |
| --- | --- | --- | --- |
| GREEN | 12,09 | 22,46 | 71% |
| CHROM | 0,02 | 0,05 | 100% |
| POS | 0,02 | 0,03 | 100% |
| ICA | 12,01 | 22,45 | 71% |

Leia esta tabela com desconfiança, e isso é parte do resultado. Erro de 0,02 bpm não é desempenho de sistema de rPPG: é a assinatura de um cenário fácil demais. A literatura reporta 3,67 bpm para o POS em dados reais. A diferença de duas ordens de grandeza é exatamente o que a IC vai investigar, e saber disso antes de começar é mais valioso que o número bonito.

### 2.2 Onde os métodos se separam

Erro médio por cenário:

| Cenário | GREEN | CHROM | POS | ICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ideal | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| pulso fraco | 0,35 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| ruído alto | 0,22 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| deriva de iluminação | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| interferência na banda | 42,01 | 0,01 | 0,01 | 42,00 |
| interferência forte | 42,00 | 0,01 | 0,01 | 42,00 |
| captura irregular | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |

A linha que informa é a da interferência dentro da banda cardíaca. Todos empatam quando a perturbação é uma rampa lenta de iluminação, porque a remoção de tendência e o passa-faixa a eliminam antes de qualquer algoritmo agir. O que separa os métodos é oscilação de luz que cai dentro de 0,7 a 4 Hz, onde filtrar não adianta.

Ali o GREEN erra 42 bpm, que é exatamente a distância entre o pulso e a interferência: ele trava na perturbação, porque olhando só o brilho do canal verde não existe como distinguir "chegou mais sangue" de "chegou mais luz". CHROM e POS distinguem porque o sangue muda a cor enquanto a iluminação muda os três canais na mesma proporção.

O ICA erra o mesmo valor por motivo diferente e conhecido: ele separa as fontes corretamente, mas precisa escolher qual componente é o pulso, e escolhe a de espectro mais limpo. Uma interferência senoidal forte é mais limpa que um pulso real. É a ambiguidade intrínseca da separação cega.

Esse achado é o que gerou a hipótese H1 do projeto. Se a robustez de CHROM e POS vem de supor que a distorção é igual nos três canais, então uma distorção que não é igual nos três canais deve derrubá-los. O reflexo especular é exatamente isso, e é o que o movimento produz.

### 2.3 Varredura de amplitude: o que acontece com pulso realista

Medido em 04/10/2026. O simulador usa 2% de variação relativa, e pele real fica entre 0,1% e 1%. A varredura mostra o que a diferença custa, com o POS e com ruído de sensor de webcam comum:

| Amplitude do pulso | Janelas medidas | Janelas descartadas | SNR (dB) | Erro (bpm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0% | 11 | 0 | 8,8 | 0,04 |
| 1,0% | 11 | 0 | 7,9 | 0,06 |
| 0,5% | 11 | 0 | 5,5 | 0,03 |
| 0,3% | 8 | 3 | 4,4 | 0,15 |
| 0,2% | 6 | 5 | 2,2 | 0,21 |
| 0,1% | 0 | 11 | sem medida | sem medida |

E os quatro algoritmos em amplitude realista de 0,3%:

| Algoritmo | Janelas medidas | Janelas descartadas | SNR (dB) | Erro (bpm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GREEN | 0 | 11 | sem medida | sem medida |
| CHROM | 7 | 4 | 3,0 | 0,85 |
| POS | 8 | 3 | 4,4 | 0,15 |
| ICA | 9 | 2 | 2,8 | 0,48 |

Dois achados aqui, e os dois entram no projeto:

A cobertura cai antes do erro subir. Em 0,1% o sistema para de responder

em vez de responder errado, o que é o comportamento desejado, mas significa que cobertura tem de ser relatada junto com erro em qualquer comparação. É a razão de a métrica estar no método.

O GREEN não mede nada em amplitude realista. Ele não erra: ele recusa.

Comparar métodos só pelo erro das janelas aceitas esconderia isso por completo.

## 3. Testes automatizados

2.005 casos em Python e 306 no navegador, e nenhum usa simulacro no lugar do código real. A estratégia é a mesma em todos os níveis: gerar um sinal cuja frequência verdadeira foi escolhida por nós, rodar o sistema de verdade e conferir o que sai.

| Nível | Casos | O que exercita |
| --- | --- | --- |
| Unidade | 1.355 | resposta em frequência do filtro medida em dezenas de frequências; recuperação de senoides varrendo 45 a 220 bpm em passos de 2,5 bpm; remoção de tendência; rectificação; detecção de picos; geometria; segmentação de pele em oito tons diferentes |
| Integração | 552 | os quatro algoritmos sobre séries modeladas fisicamente, variando tom de pele, taxa de quadros, amplitude, ruído e interferência; pipeline, fontes, interface, linha de comando e ajustes de câmera |
| Ponta a ponta | 98 | vídeo renderizado quadro a quadro, cascata de Haar procurando o rosto de fato, até o número final |

Cobertura de 87%. O que fica fora é quase todo o código que só executa com hardware presente: abrir a webcam e o laço da janela gráfica. O núcleo de sinais e de visão fica entre 88% e 100%.

Três testes existem para provar que o sistema sabe dizer "não sei", que é o requisito mais importante de um medidor: parede lisa filmada, imagem saturada em 255 e vídeo mais curto que a janela não podem produzir nenhum valor.

## 4. Dois defeitos achados e corrigidos em 04/10/2026

Entram aqui porque são evidência do método de trabalho, e porque o segundo explica por que a medição com câmera de verdade vinha ruim.

### 4.1 O controle automático de exposição continuava ligado

A função que desliga exposição e balanço de branco automáticos da câmera tentava três valores em sequência, (0,25, 0,0, 1,0), parando no primeiro que a câmera aceitasse.

Dois problemas, e os dois são sérios:

O valor 1,0 liga a exposição automática na convenção do Media Foundation, que é o primeiro backend tentado no Windows. A função que existia para desligar o automático podia ligá-lo.

O sucesso era decidido pelo retorno de `set`, que informa apenas que o backend aceitou a chamada, não que o valor pegou. Câmera que aceita e ignora é comum, e o comportamento varia entre backends. O sistema anunciava "automáticos travados" sem ter travado nada, e a interface repetia isso para o usuário.

Isso importa muito para a medição: os dois controles trabalham exatamente contra o que se quer medir. Quando a pele escurece por causa do pulso, a exposição automática clareia a imagem e apaga parte do sinal; e o balanço de branco automático aplica ganho diferente por canal, criando variação de cor que CHROM e POS não cancelam, justamente porque eles supõem distorção igual nos três canais.

Correção: candidatos reduzidos a (0,25, 0,0), confirmação por leitura de volta do valor, e relato honesto quando não foi possível travar. Mais a fixação de um tempo de exposição ao passar para manual, porque manual sem tempo definido herda o último valor escolhido pelo automático, que pode ser o de um quadro escuro.

Nove testes novos cobrem a função, com câmeras falsas que reproduzem o comportamento documentado de cada backend, incluindo um teste de regressão que cobra que o valor 1,0 nunca seja escrito.

### 4.2 O simulador de movimento não produzia artefato de movimento

O simulador deslocava a cabeça por uma senoide, e isso não degradava nada. Medido: com deslocamento de 8 pixels e nada mais, o erro do POS não muda na terceira casa decimal.

A razão é instrutiva. O rastreador segue o deslocamento, as regiões de interesse acompanham, e a média de cor sai idêntica à do rosto parado. Deslocar o desenho reproduz só o mecanismo mais fácil de compensar, e nenhum dos três que de fato derrubam a medição.

Isso explica por que não havia cenário de movimento no conjunto de avaliação: não havia como construir um que falhasse. O simulador estava otimista, não errado.

Correção: módulo novo com os quatro mecanismos físicos, descrito na seção 3.2 do projeto, todos com padrão neutro para que os números já publicados continuem valendo bit a bit.

## 5. O que isso significa para a IC

O projeto não começa do zero, e também não começa de um sistema que já funciona perfeitamente. Começa de um sistema medido o suficiente para saber onde ele falha, o que é a posição de partida mais útil que existe:

a ferramenta está pronta e testada;

o gerador de cenário está pronto e estendido;

as hipóteses não foram inventadas: saíram de medição;

o portão de qualidade está definido, que é reproduzir os 3,67 bpm da

literatura antes de acreditar em qualquer número novo.

## 6. Como reproduzir

git clone <repositório>
cd cardiocam
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -e ".[dev]"

pytest -n 4                 # os 2.005 testes
cardiocam avaliar           # os 56 cenários da seção 2.1
cardiocam diagnosticar      # a varredura da seção 2.3

# Referências

Organizadas por função no projeto, não em ordem alfabética, porque o que interessa na leitura é para que cada trabalho serve aqui. A lista em formato ABNT para o documento final vem no fim.

Onde o trabalho reporta um número que usamos como referência, o número está citado. Isso é deliberado: bibliografia sem número é lista de nomes.

## 1. Os quatro métodos implementados

VERKRUYSSE, W.; SVAASAND, L. O.; NELSON, J. S. Remote plethysmographic imaging using ambient light. Optics Express, v. 16, n. 26, p. 21434-21445, 2008.

O artigo que mostrou que dá para fazer isso com luz ambiente e câmera comum. É a origem do método GREEN e a fonte da faixa de amplitude que usamos como realista: 0,1% a 1% de variação de intensidade. Também é a origem da escolha do canal verde, por causa do máximo de absorção da hemoglobina perto de 540 nm.

DE HAAN, G.; JEANNE, V. Robust pulse rate from chrominance-based rPPG. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v. 60, n. 10, p. 2878-2886, 2013.

O método CHROM. Combina duas projeções cromáticas para cancelar a reflexão especular. A hipótese de tom de pele padronizado está aqui, e é ela que a hipótese H1 do projeto ataca.

WANG, W. et al. Algorithmic principles of remote PPG. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v. 64, n. 7, p. 1479-1491, 2017.

O método POS, e mais que isso: a formulação unificada que mostra os métodos anteriores como casos particulares de projeção. É a referência teórica central do projeto, porque a direção do tom de pele aparece explícita na construção do plano, e é o que permite raciocinar sobre quando a projeção falha.

POH, M.-Z.; McDUFF, D. J.; PICARD, R. W. Non-contact, automated cardiac pulse measurements using video imaging and blind source separation. Optics Express, v. 18, n. 10, p. 10762-10774, 2010.

O método ICA. Não assume tom de pele, e em troca herda a ambiguidade da separação cega: o critério de escolha da componente pode preferir uma interferência limpa a um pulso real, que é exatamente o que medimos na seção 2.2 dos resultados preliminares.

## 2. Fundamentação física

SHAFER, S. A. Using color to separate reflection components. Color Research and Application, v. 10, n. 4, p. 210-218, 1985.

O modelo de reflexão dicromática, que separa a componente difusa da especular. É a base física da seção 3.2 do projeto: a difusa carrega o pulso e tem a cor da pele; a especular não carrega nada e tem a cor da luz. Essa distinção é o que torna a hipótese H1 formulável.

TARVAINEN, M. P.; RANTA-AHO, P. O.; KARJALAINEN, P. A. An advanced detrending method with application to HRV analysis. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v. 49, n. 2, p. 172-175, 2002.

A remoção de tendência por priores de suavidade, já implementada no sistema. É o que elimina a deriva lenta de iluminação antes da análise espectral.

## 3. Métodos aprendidos, como referência superior

CHEN, W.; McDUFF, D. DeepPhys: video-based physiological measurement using convolutional attention networks. In: European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

A primeira arquitetura ponta a ponta com atenção que virou linha de base da área.

YU, Z.; LI, X.; ZHAO, G. Remote photoplethysmograph signal measurement from facial videos using spatio-temporal networks. In: British Machine Vision Conference (BMVC), 2019.

O PhysNet. Entra como referência da etapa 8 do plano, não como ponto de partida.

LIU, X. et al. rPPG-Toolbox: deep remote PPG toolbox. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023.

A referência mais importante do projeto para fins de protocolo. É o arcabouço de avaliação padronizado da área, com os métodos não supervisionados (ICA, POS, CHROM, GREEN, LGI, PBV) e as métricas (erro absoluto médio, RMSE, MAPE, Pearson) implementados sobre seis conjuntos.

Os números que usamos como portão de qualidade saem daqui, em UBFC-rPPG:

| Método | Erro absoluto médio |
| --- | --- |
| POS | 3,67 bpm |
| CHROM | 5,77 bpm |

Disponível em: <https://github.com/ubicomplab/rPPG-Toolbox>.

## 4. Conjuntos de dados

BOBBIA, S. et al. Unsupervised skin tissue segmentation for remote photoplethysmography. Pattern Recognition Letters, v. 124, p. 82-90, 2019.

O conjunto UBFC-rPPG. Participantes estáticos, predominantemente fototipos 2 e 3 de Fitzpatrick. É o conjunto mais citado da área e é também a razão de o problema de tom de pele ter ficado invisível por tanto tempo.

STRICKER, R.; MÜLLER, S.; GROSS, H.-M. Non-contact video-based pulse rate measurement on a mobile service robot. In: IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), 2014.

O conjunto PURE. Inclui movimento de cabeça, o que o torna o conjunto público mais relevante para o objetivo de movimento. Também concentrado em fototipos 2 e 3.

TANG, J. et al. MMPD: multi-domain mobile video physiology dataset. In: IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference (EMBC), 2023.

O conjunto que torna o objetivo de tom de pele possível. 11 horas de gravação de telefone celular, 33 participantes, fototipos 3 a 6, quatro atividades (parado, rotação de cabeça, fala e caminhada) e quatro condições de iluminação (LED alto, LED baixo, incandescente e luz natural).

É a referência direta do nosso protocolo de coleta local: as cinco condições da atividade 10 do plano espelham as do MMPD de propósito, para que os conjuntos sejam comparáveis. E é a origem do nosso número de 30 participantes.

## 5. Movimento e robustez

ZHAO, B. et al. Toward motion robustness: a masked attention regularization framework in remote photoplethysmography. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2407.06653>.

O MAR-rPPG. A fonte dos números que usamos para dimensionar o que é um resultado bom sob movimento:

| Condição no MMPD | Erro absoluto médio |
| --- | --- |
| estático | 0,87 bpm |
| com movimento | 2,83 bpm |

A degradação por um fator de 3,25 entre estático e movimento, no melhor método disponível, é a medida de quão aberto o problema está.

MS-rPPG: multi-spectral state space model for remote photoplethysmography in driver monitoring systems. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/html/2606.21115v1>.

Cenário de direção veicular, que é movimento severo: erro de 9,60 bpm com movimento grande e 11,80 bpm com movimento pequeno. Serve de limite superior realista: em condição ruim o estado da arte erra quase 10 bpm.

CanonicalPhys: pose-robust remote photoplethysmography via canonical-space priors. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2607.15995>.

Aborda robustez a pose, que é o mecanismo de sombreado por pose da nossa seção 3.2.

PRISM, método não supervisionado. 2026.

Estado da arte entre métodos não supervisionados: 0,77 bpm em PURE e 0,66 bpm em UBFC-rPPG, com acerto de 97,3% e 97,5% a 5 bpm. É o teto do que se consegue sem rótulo.

## 6. Tom de pele e equidade

NOWARA, E. M.; McDUFF, D.; VELOSO, A. A meta-analysis of the impact of skin tone and gender on non-contact photoplethysmography measurements. In: IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2020.

A meta-análise que estabeleceu a questão como problema mensurável e não como suspeita.

DASARI, A. et al. Evaluation of biases in remote photoplethysmography methods. npj Digital Medicine, v. 4, n. 91, 2021.

Avaliação sistemática de viés nos métodos de rPPG.

Camera-based remote physiology sensing for hundreds of subjects across skin tones. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2404.05003>.

Escala grande e cobertura ampla de fototipos. É a referência metodológica para o protocolo de avaliação estratificada por grupo de fototipo, que é o que a seção 3.4 do projeto adota.

Diverse R-PPG: camera-based heart rate estimation for diverse subject skin-tones and scenes. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2010.12769>.

FITZPATRICK, T. B. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. Archives of Dermatology, v. 124, n. 6, p. 869-871, 1988.

A escala de fototipos, que é o instrumento de classificação usado na coleta local, por autoclassificação com escala visual conforme o procedimento da área.

## 7. Compressão de vídeo

McDUFF, D.; BLACKFORD, E. B.; ESTEPP, J. R. The impact of video compression on remote cardiac pulse measurement using imaging photoplethysmography. In: IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2017.

RAPCZYNSKI, M.; WERNER, P.; AL-HAMADI, A. Effects of video encoding on camera-based heart rate estimation. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2019.

As duas referências do objetivo 7. O achado central para o nosso caso: a compressão H.264 degrada a relação sinal-ruído do rPPG, com impacto maior em resoluções baixas e na subamostragem de crominância, afetando sobretudo os canais azul e vermelho em amplitude, ruído de alta frequência e descontinuidade de traço.

Deep pulse-signal magnification for remote heart rate estimation in compressed videos. Expert Systems with Applications, 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2405.02652>.

Trabalho recente sobre recuperar o sinal depois da compressão, que é o estado da arte do problema do objetivo 7.

Spatial artifact coherence determines codec robustness in patch-based rPPG.

Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2606.04198>.

## 8. Normas e regulamentação

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres

humanos. Brasília, 2012.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, 2018.

O art. 5º, II, classifica dado referente à saúde como dado pessoal sensível, que é o fundamento da seção 3.8 do projeto.

UNESP. Pró-Reitoria de Pesquisa. Programa Institucional de Iniciação Científica. Disponível em: <https://prope.unesp.br/pibic/>.

FAPESP. Bolsa de Iniciação Científica, norma vigente a partir de 01/09/2026. Disponível em: <https://fapesp.br/bolsas/ic>.

## Lista em ABNT, em ordem alfabética

BOBBIA, S. et al. Unsupervised skin tissue segmentation for remote photoplethysmography. Pattern Recognition Letters, v. 124, p. 82-90, 2019.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Brasília, 2012.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, 2018.

CHEN, W.; McDUFF, D. DeepPhys: video-based physiological measurement using convolutional attention networks. In: European Conference on Computer Vision, 2018.

DASARI, A. et al. Evaluation of biases in remote photoplethysmography methods. npj Digital Medicine, v. 4, n. 91, 2021.

DE HAAN, G.; JEANNE, V. Robust pulse rate from chrominance-based rPPG. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v. 60, n. 10, p. 2878-2886, 2013.

FITZPATRICK, T. B. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. Archives of Dermatology, v. 124, n. 6, p. 869-871, 1988.

LIU, X. et al. rPPG-Toolbox: deep remote PPG toolbox. In: Advances in Neural Information Processing Systems, 2023.

McDUFF, D.; BLACKFORD, E. B.; ESTEPP, J. R. The impact of video compression on remote cardiac pulse measurement using imaging photoplethysmography. In: IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 2017.

NOWARA, E. M.; McDUFF, D.; VELOSO, A. A meta-analysis of the impact of skin tone and gender on non-contact photoplethysmography measurements. In: IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, 2020.

POH, M.-Z.; McDUFF, D. J.; PICARD, R. W. Non-contact, automated cardiac pulse measurements using video imaging and blind source separation. Optics Express, v. 18, n. 10, p. 10762-10774, 2010.

RAPCZYNSKI, M.; WERNER, P.; AL-HAMADI, A. Effects of video encoding on camera-based heart rate estimation. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2019.

SHAFER, S. A. Using color to separate reflection components. Color Research and Application, v. 10, n. 4, p. 210-218, 1985.

STRICKER, R.; MÜLLER, S.; GROSS, H.-M. Non-contact video-based pulse rate measurement on a mobile service robot. In: IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, 2014.

TANG, J. et al. MMPD: multi-domain mobile video physiology dataset. In: IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference, 2023.

TARVAINEN, M. P.; RANTA-AHO, P. O.; KARJALAINEN, P. A. An advanced detrending method with application to HRV analysis. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v. 49, n. 2, p. 172-175, 2002.

VERKRUYSSE, W.; SVAASAND, L. O.; NELSON, J. S. Remote plethysmographic imaging using ambient light. Optics Express, v. 16, n. 26, p. 21434-21445, 2008.

WANG, W. et al. Algorithmic principles of remote PPG. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v. 64, n. 7, p. 1479-1491, 2017.

YU, Z.; LI, X.; ZHAO, G. Remote photoplethysmograph signal measurement from facial videos using spatio-temporal networks. In: British Machine Vision Conference, 2019.

ZHAO, B. et al. Toward motion robustness: a masked attention regularization framework in remote photoplethysmography. 2024.

## Nota sobre as referências de 2026

Os trabalhos de 2026 citados (MS-rPPG, CanonicalPhys, PRISM) foram levantados em 04/10/2026 e estão em repositório de pré-publicação. Antes de citar no documento final, confira se foram publicados em evento ou periódico e atualize a referência. Pré-publicação citada como se fosse publicação revisada é erro que pega mal em banca e em parecer.

A atividade 1 do plano de trabalho prevê revisita da bibliografia no mês 10 exatamente por isso.